## 注意事项
1.Byte,byte代表一个字节 即8bit
2.除非有特殊说明，否则所有的字段长度单位均为字节
3.请在新添命令字时，增加命令字逻辑说明，以便服务端与命令端逻辑添加。
4.针对特殊设备的命令，请单独添加该设备型号表格加以说明
5.相同的命令字请保证处理逻辑内容完全相同，否则请使用新命令字

## 数据基本格式
| 段名称 | 段长 | 说明
消息头（64Byte） | magic_num | 4Byte | 头起始检验,固定为'N''J''C''J'
| tid | 8Byte | 消息序号，从0~2^64，循环使用
| type | 2Byte | 消息类型，如报警，报告回传等，具体再定义
| data_len | 4Byte | 数据区数据长度，数据区存储发送的具体数据内容，如log的内容等
| srv_id | 8Byte | 出厂的仪器编号，对应序列号，每台仪器唯一一个编号
| status | 1Byte | 信息状态
| reserved | 45Byte | 预留位
数据区 | data | 最长2^16Bytes，即64K | 存储通信的具体数据内容，使用AES-128-cbc加密， 如果data_len为0，及无数据，仅状态通信，此字段为空
消息尾（32字节） | crc | 8Byte | 校验位
| reserved | 24Byte | 预留位
通信方式 | 采用网络通信，server端会有固定ip和port；终端采用tcp短连接与server进行通信。连接由设备定时向服务器发起，或用户点击后主动发起，或设备异常时自行主动发起。 当通讯过程中20秒内无数据交互，双方断开连接。

## type
命令字说明
命令字 | 说明 | 情景说明 | 数据区说明 | 使用方法 |  |  | 支持能力\设备名称
|  |  |  | SERVER |  | client | DOA-0001
MSG_BYE | 断开,双方主动断开时使用 | 该字段一般由服务器主动发给客户端。 当服务端确认通讯完毕，发送该字段给客户端并close连接,客户端不需rpl直接close连接。在一些特殊情况下，可以由客户端主动发送给服务端。例如设备进入无法恢复的异常状态，需要重启，而此时恰好有链接的情况下。一种特殊情况是双方设备已经连接上，而过了15sec，网络上依旧没有通信，此时服务端发送BYE，并主动close，设备过了15sec则主动close。如果服务端收到了客户端的IDEL信息，而服务端也没有了操作客户端的必要时，可以主动发送BYE而不需要等待15sec | 空 |  | ←→ |  | 支持
MSG_IDEL | 发送总线IDEL信息 | 当客户端链接服务端，没有内容，或内容发送完毕后，直接发送IDEL信息。 | 空 |  | ← | MSG_IDEL | 支持
MSG_DON | 打开调试功能,调试功能打开后 设备需定时上报log日志 | 服务器端需要增加每个设备日志上报功能的开关。一般用在异常调试，例如用户报告了设备异常，并有一个需要长时间检查才能复现的bug，报告给研发人员，需要我们远程调试设备。此时我们在服务器上打开设备的debug功能，采集日志。无需rpl | 空 | MSG_DEBUGON | → |  | 支持
MSG_DOFF | 关闭调试功能，调试功能关闭后， 设备需关闭log日志自动发送功能 |  | 空 | MSG_DEBUGOFF | → |  | 支持
MSG_LOG | 日志发送。 | 当收到MSG_DON。则在每一次定时主动链接服务器时发送日志，或者当64k的数据区满了，主动链接发送日志。 当收到MSG_DOFF。停止日志上传，无需rpl | 日志信息 |  | ← | MSG_LOG | 支持
MSG_FAULT | 错误信息 | 一旦设备出现异常，则立即主动链接服务器并发送MSG_FAULT，无需rpl，请参见错误信息内容。 | 错误信息 |  | ← | MSG_FAULT | 支持
MSG_RON | 打开测试结果上报 | 服务器端需要增加每个设备日志上报功能的开关 服务器操作人员可以通过勾选设备打开结果上报功能。由服务器端主动发送给客户端，客户端无需rpl | 空 | MSG_RON | → |  | 支持
MSG_ROFF | 关闭测试结果上报 |  | 空 | MSG_ROFF | → |  | 支持
MSG_STAT | 设备状态信息上传。报告现在设备的运行状态，一般是设备启动后上报一次 | 客户端会在开机时主动上报一次状态信息。服务器端需要根据客户端信息更新显示的状态。也可以在此时发送一些设备的初始化配置。 | 状态内容 |  | ← | MSG_STAT | 支持
MSG_TEST_DOA | 上报结果 | 当收到MSG_RON,则设备在每次检测后，链接服务器并上报测试结果。服务端无需rpl。 当收到MSG_ROFF,则停止发送。 | 检测结果 |  | ← | MSG_TEST_DOA | 支持
MSG_QUPDATE_DOA | 查询升级包信息，有升级包就进入升级部分逻辑。 | 客户端主动向服务端申请一次UPDATE信息查询。 一般发生在如客户端的使用者主动点击了检查更新，或者是设备自动的定时任务检查更新等触发。 | 空 | MSG_AUPDATE_DOA | ← | MSG_QUPDATE_DOA | 支持
MSG_AUPDATE_DOA |  | 服务端向设备发送更新信息。服务端可以主动告诉设备有更新，例如当一个新的重要更新发布，服务端可以通过主动推送的方式告诉设备有更新。当收到QUPDATE的时候，也将已有的更新信息发给设备，不论版本是否有更新。DOA毒品安卓系列通过下载AUPDATE中的链接升级。 | 版本信息

## data
类型 | 长度 | data段说明 | 格式化说明 []代表其中内容会改变()代表注释 | 其他信息 | 设备补充说明
MSG_LOG | 可变 | 日志只是供调试人员进行辅助分析。 内容为纯文本。 服务端将收取的日志拼接到同一个日志文件中保存。中英文均可 | (格式化字符串)(UTF-8) "[日志时间][日志消息类型]: [日志打印内容1]\n" "[日志时间][日志消息类型]: [日志打印内容2]\n" …… | 日志类型
MSG_FAULT | 可变 | 错误信息，错误类型由已知的几种宏定义而成， | [错误号数值](格式化字符串) | 错误类型
MSG_TEST_DOA | 可变 | 毒品检测由若干种毒品检测结果统一而来。由于实际检测时项目数量不统一， 上报结果个数也不统一 | (格式化字符串)(UTF-8) "[毒品类型]:[毒品浓度],[当前设定阈值]\n" "[毒品类型]:[毒品浓度],[当前设定阈值]\n" "[毒品类型]:[毒品浓度],[当前设定阈值]\n" …… | 毒品类型
MSG_STAT | 可变 | 上报地址位置,设备软硬件版本信息，使用次数等信息，开机时上报一次 | (内容为格式化字符串)（UTF-8） "dev_name:xxxxxxxxxxx\n" "hosp_name:xxxxxxx xxx x xx \n" "location:xx xxx xxxx xx x x x\n" "postcode: xx xxx xxxxx xxx xx\n" "h_ver:xxx xxx xx x\n" "s_ver:xxxxxxxxxxxx\n" "work_cnt: xxxx \n"
MSG_AUPDATE_DOA | 可变 | 服务器版本信息,会附带升级服务器URL | (内容为格式化字符串)（UTF-8） "h_ver:xxxxx\n" "s_ver:xxxxx\n" "url:xxxxxxxxxxxxx\n"

## marco
日志类型\Log Type | 错误类型\FAULT_Type | 毒品类型\Drug_Type
系统错误\Sys Error | 试剂卡异常\Card Error | THC
检测错误\Test Error | 项目扫描错误\Project Error | AMP
| 模式选择错误\Mode Error | BAR
| 存储介质插入错误\Storage Error | BUP
BZO
COC
COT
EDDP
FEN
K2
KET
MDMA
MET
MOP
MOL
MTD
OXY
PCP
PPX
TCA
OPI
BZO/BAR
BZO/TCA/BAR
ETG
MOP/MTD
MET/COC/THC
PCP/AMP
MET/MOP
TRA
THC/COC/AMP
FN